Załącznik nr 1

*(pieczęć Wykonawcy)*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**APARAT DO KRIOCHIRURGII – 1 szt**

**Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………**

**Producent (podać): ……………………………………………………………………………**

**Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...**

**Rok produkcji (podać): ……………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane**  **podać** |
| 1. | Zasilanie: Aparat nieelektryczny | Tak |  |
| 2. | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O). | Tak |  |
| 3. | Ciśnienie pracy w zakresie - 3,5 ÷ 5 MPa | Tak |  |
| 4. | Ciśnienie maksymalne – 5,5 Mpa | Tak |  |
| 5. | Wymiary aparatu - 135 x 120 x 125 mm | Tak |  |
| 6. | Ciężar aparatu - 1,5 kg | Tak |  |
| 7. | Aparat wyposażony w wózek, umożliwiajacy stabilne zainstalowanie na nim aparatu (mocowanie przy pomocy dwóch śrub), przystosowany do butli o pojemności 10 litrów | Tak |  |
| 8. | Miernik ciśnienia gazu w sondzie | Tak |  |
| 9. | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | Tak |  |
| 10. | Pedał sterujący jednoprzyciskowy | Tak |  |
|  | **WYPOSAŻENIE** |  |  |
| 11. | Sonda natryskowa dermatologiczna, „z możliwością płynnej regulacji mocy chłodniczej | Tak  podać |  |
| 12. | Sonda kontaktowa do dermatologii, „multishape”, o długości (bez uchwytu) 52 mm i średnicy części mrożącej do 6 mm, zakończona stożkowo | Tak |  |
| 13. | Sonda kontaktowa do dermatologii, w kształcie „łopatki”, o długości (bez uchwytu) 113 mm i przekroju części mrożącej 4,5x10,5 mm | Tak |  |
|  | **SERWIS I GWARANCJA** |  |  |
| 14. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie 24 m-ce | Tak |  |
| 15. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak  podać |  |
| 16. | Przeglądy sondy natryskowej – 1 raz w roku.  W okresie gwarancji na koszt Oferenta. | Tak |  |
| 17. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Oferenta | Tak |  |
| 18. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | Tak |  |
| 19. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |