###### Załącznik nr 2

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**AUTOKLAW wraz z DESTYLATOREM i ZGRZEWARKĄ – 1 kpl.**

**Pełna nazwa urządzenia, model, typ (podać): ……………………………………………….**

**Producent (podać): ……………………………………………………………………………**

**Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...**

**Rok produkcji (podać): ……………………………………………………………………….**

| L.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne  | **Parametry wymagane** | Parametry oferowane**podać** |
| --- | --- | --- | --- |
| I | **DANE TECHNICZNE** |  |  |
| 1 | Autoklaw do sterylizacji nasyconą parą wodną opakowanych i nieopakowanych narzędzi medycznych gładkich i wydrążonych  porowatych materiałów (bawełna), szkła i gumy  | TAK |  |
| 2 | Sterowanie wszystkimi funkcjami i kontrola przez mikroprocesor - pełna automatyka | TAK |  |
| 3 | Próżnia wstępna frakcjonowana i próżnia końcowa wytwarzane pompą próżniową | TAK |  |
| 4 | Wstępne podgrzewanie  | TAK podać czas |  |
| 5 | Filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza | TAK |  |
| 6 | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | TAK |  |
| 7 | Dotykowy wyświetlacz w języku polskim pokazujący parametry, ilość cykli, informujący o błędach i alarmach | TAK |  |
| 8 | Komora sterylizacyjna o przekroju eliptycznym ze stali nierdzewnej - gwarancja min. 10 lat | TAK |  |
| 9 | Automatyczne elektromagnetyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu i w każdym innym przypadku gdy ciśnienie w komorze wzrośnie do 0,2 bara | TAK |  |
| 10 | Min. 2 programy sterylizacji w temp. 121o C  | TAK |  |
| 11 | Min.4 programy sterylizacji w temp. 134o C | TAK |  |
| 12 | Program, w którym istnieje możliwość modyfikacji zarówno w zakresie temperatury i czasu sterylizacji jak również czasu suszenia | TAK |  |
| 13 | Rejestrator z interfejsem USB | TAK |  |
| 14 | Pobór wody destylowanej ze zbiornika (min. 4 litrowego) umieszczonego wewnątrz autoklawu  | TAK |  |
| 15 | Praca autoklawu w ruchu ciągłym bez konieczności zachowania przerw między procesami | TAK |  |
| 16 | Pojemność komory sterylizacyjnej min. 18 litrów | TAK |  |
| 17 | Tace na narzędzia min.5 szt. | TAK |  |
| 18 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 19 | Pobór mocy < 2,3 kW | TAK |  |
| 20 | Ciężar wkładu narzędzi min.5 kg | TAK |  |
| 21 | Ciężar wsadu materiałów opatrunkowych min. 2,5 kg | TAK |  |
| **II** | **DESTYLATOR** o wydajności min. 0,7 l / godz. | TAK |  |
| **III** | **ZGRZEWARKA**  do rękawów papierowo-foliowych szer.  zgrz. nie mniej niż 10 mm | TAK |  |
| IV | POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące  | TAK |  |
| 2 | Przegląd gwarancyjny- po 12 miesiącach użytkowania i przed upływem okresu gwarancji | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 5 | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski prowadzony bezpośrednio przez oferenta – załączyć do oferty certyfikat producenta. | TAKpodać |  |
| V | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |
| 1 | Certyfikaty CE - załączyć do oferty. | TAK |  |